## 注射泵输液泵校准装置技术参数

1. 双通道输液泵质量检测仪，满足计量系统《JJF 1259-2010 医用注射泵和输液泵校准规范》检测要求。可对单一流量、双流量和病人自控镇痛泵等输液设备进行全面的功能检测，测量参数包括流速、压力、流量等。

※2. 自动或手动测试方式。

3. 测量项目包括：单一流速、脉冲式流速、双流速、PCA泵、堵塞压力测试等。

4. 流速测量

量程：0.1-1200 mL/h

※分辨率：小于等于0.001 mL/h

量程选择： 自动

※精度：平均流速小于等于±1%，0.1-1200 mL/h范围内

采样容积：低量程：0.014 mL，高量程：1.1 mL

5. 流量测量量程：0-9999 mL, 最高显示分辨率：0.001 mL, 精度：小于等于±1%

6. 背压测量：量程： 0-300 mmHg，显示分辨率： 1 mmHg，精度：小于等于±1% FS

7. 时间测量：量程： 0-100 h, 精度： 小于等于±1 s

8. 阻塞报警测试

显示单位： mmHg，psi

显示分辨率： 1 mmHg (0.1 psi)

量程：0 - 2586 mmHg (0 - 50 psi)

※精度：小于等于±1%

9. 报警时间量程： 0 - 100 分钟，精度： 小于等于±2 秒

10. 除支持连续流速测量外，还支持脉冲式流速、双流速测试、PCA泵测试等模式下的检测。