**垫料倾倒机参数要求**

**产品功能描述**

用于安全的倾倒鼠笼中的垫料，保护操作者在处理动物垫料的过程

中不暴露在过敏原及空气污染物的威胁之中

**1. 技术参数**

1.1.电源供应：220/240V, 50Hz；

1.2.重量：≤140KG；

1.3.功耗：≤200W；

▲1.4.外观尺寸：≥1200×750×1830mm，工作区域：≥1080×570×520mm；

1.5.高效过滤：为根据欧标 EN1822 确定的 H14，效率≥99.99%；

1.6.初效过滤:“G4”根据欧标 EN779 确定的 G4。Am=95%；

★1.7.洁净等级:100 级@≥0.5um(美国联邦 209E)；

1.8.平均风速：≥0.3m/s，可调；

1.9.工作区域压力: 负压；

1.10.废料处理: 带滚轮的废料收集袋及平滑漏斗状通道设计使操作者在持续的保护之中移

除废料袋；

1.11.废料箱容积≥60 升；

★1.12.运行噪音≤58dB，采用多翼式离心叶轮，全新设计的涡流风；

1.13.照度：≥250Lx；

1.14.内部操作室：304 不锈钢通道及后面板，侧边为透明有机玻璃面板；

★1.15.操作面板：轻触电子开关，无语言障碍图标式指示。系统风机速度受微电脑控制。

以取保恒定的吸风量。（吸风量不因滤网阻塞而减少）当滤网堵塞程度超过设定范围，或者

高效率网过了设定使用期，报警装置会自动激发；

▲1.16.安全性：杀菌照明采用联锁功能，防止人为误操作；采用隐藏式杀菌技术，确保操

作人员在使用中无紫外光线泄漏；采用防炫目照明设计，确保操作人员在操作中不会受到灯

光刺眼，长时间操作更舒适；

1.17.设备维护：简便式更换高效过滤器设计。在更换高效过滤器时，非专业人员也能进行

更换，不必担心安装后泄漏风险；

1.18.流速过低报警：蜂鸣和闪光；

1.19.流速过高报警：蜂鸣和闪光；